报告编号：FY-YS2018-014-01                                                  第 4 页  共 7 页
                                                 FYXJHJ/D－43


[image: image2.jpg]


检  测  报  告
报告编号：FY-XZ-20-92-097
项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-柴油加氢改质降凝装置（柴油加氢改质加热炉）-月监测
委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司
检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司
签发日期：2021年01月27日
[image: image1.jpg]


                                
声   明

1.
检测报告无检验检测专用章及骑缝章无效。

2.
检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

3.
检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。

4.
委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

5.
不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

6.
委托方对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

7.
委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

8.
本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

9.
未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

10.
未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

11.
如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

a. 报告编号是唯一的；

b. 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403
传真：（0471）3819349
邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2021年01月19日～2021年01月21日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-柴油加氢改质降凝装置（柴油加氢改质加热炉）-月监测 项目进行了检测，本次任务信息如下：
任务信息一览表

	委    托    方
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	委托方联系人
	韩工

	委托方联系方式
	13674830116

	委  托  日  期
	2020-08-03

	受    托    方
	内蒙古富源新纪检测有限责任公司

	受托方联系方式
	0471-4307403

	受  托  日  期
	2020-08-03

	外委或分包内容
	/

	检  测  性  质
	委托检测

	样  品  类  别
	有组织废气

	采  样  日  期
	2021-01-19

	采  样  地  点
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	采    样    人
	刘林虎、马龙、韩占东、白彦强

	检    测    人
	刘林虎、马龙、韩占东、白彦强、郭宇、孔令哲

	检  测  场  所
	呼和浩特市总部

	检  测  日  期
	2021-01-19~2021-01-21

	项 目 负 责 人
	安宏萍


1 检测内容
表1-1  有组织废气检测内容
	点位编号
	点位名称
	点位坐标
	检测项目及频次

	FQ001
	柴油加氢改质降凝装置
（柴油加氢改质加热炉）
	N40°44′19.03″
E111°45′19.13″
	排气流量，烟气参数；烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度及其排放速率，烟气黑度；
3次/天，检测1天。


2 检测及分析方法
表2-1  有组织废气检测仪器及分析方法一览表
	序号
	检测项目
	检测方法及来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1
	排气流量
	固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

（7 排气流速、流量的测定）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
	——

	2
	排气温度
	固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996

（5.1 热电偶法）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
	——

	3
	排气中氧
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 （5.3 排气中CO、CO2、O2等气体成分的测定）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
	——

	4
	烟尘及工业粉尘
	固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及第1号修改单（GB/T 16157-1996/XG1-2017）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
电子天平FYXJ/HY-101[007]
	——

	5
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
（HJ 57-2017）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
	3mg/m3

	6
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
（HJ 693-2014）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
	3mg/m3

	7
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
（HJ 38-2017）
	气袋法采样器FYXJ/HY-049[006]

气相色谱仪
FYXJ/HY-116[003]
	0.07mg/m3（以碳计）

	8
	烟气黑度
	污染源废气 烟气黑度测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（三）
	林格曼测烟望远镜
FYXJ/HY-030[003]
	——


3 质量保证措施
为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：
表3-1  检测使用仪器检定及校准情况表
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	检定有效期至

	智能烟尘（气）测试仪
	FY-YQ201
	FYXJ/HY-038[001]
	2021.08.31

	电子天平
	SQP
	FYXJ/HY-101[007]
	2021.08.31

	气相色谱仪
	GC9790-J
	FYXJ/HY-116[003]
	2021.09.08

	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	校准有效期至

	气袋法采样器
	GR1211
	FYXJ/HY-049[006]
	2021.09.08


表3-2  检测仪器示值差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）

	FYXJ/HY-038[001]
	二氧化硫
	30.2
	30.3
	0.1
	30.7
	0.5

	备注
	标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司


表3-3  检测仪器示值差表 
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）

	FYXJ/HY-038[001]
	一氧化氮
	30.0
	30.7
	0.7
	30.3
	0.3

	备注
	标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司


表3-4  检测仪器示值误差表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（%）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（%）
	示值误差（%）
	测定均值（%）
	示值误差（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	氧气
	6.0
	6.1
	1.7
	6.0
	0.0

	备注
	不超过±5%

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司


表3-5  二氧化硫检测仪器系统偏差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	二氧化硫
	30.2
	-0.3
	1.0
	-0.6
	2.0

	备注
	不超过±5%


表3-6  一氧化氮检测仪器系统偏差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	一氧化氮
	30.0
	0.7
	-2.3
	0.0
	0.0

	备注
	不超过±5%


表3-7  氧气检测仪器系统偏差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（%）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（%）
	系统偏差（%）
	平均值之差（%）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	氧气
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	备注
	不超过±5%


表3-8  二氧化硫检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（ppm）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（ppm）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	二氧化硫
	30.2
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5%


此页以下空白

表3-9  一氧化氮检测仪器零点漂移和量程漂移结果表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（ppm）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（ppm）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	一氧化氮
	30.0
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5%


表3-10  氧气检测仪器零点漂移和量程漂移结果表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（%）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（%）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（%）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	氧气
	6.0
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程＞200μmol/mol时，不超过±3%


4 样品描述
表4-1  样品描述表
	样品描述
	样品编号
	检测项目
	状态描述

	有组织废气
	XZ2092097FQ00100101
	烟尘
	滤筒完好、无破损。

	
	XZ2092097FQ00100201
	
	

	
	XZ2092097FQ00100301
	
	

	
	XZ2092097FQ00100150
	非甲烷总烃
	气袋完好、无破损。

	
	XZ2092097FQ00100250
	
	

	
	XZ2092097FQ00100350
	
	


5 检测现场信息
表5-1  有组织检测基本信息

	采样日期
	点位名称
	排气筒
	脱硫工艺

	
	
	高度（m）
	尺寸（m）
	

	2021.01.19
	柴油加氢改质降凝装置

（柴油加氢改质加热炉）
	50
	0.7×0.7
	溶剂脱硫


表5-2  有组织检测负荷信息
	采样日期
	装置名称
	负荷（%）

	2021.01.19
	柴油加氢改质降凝装置

（柴油加氢改质加热炉）
	90


表5-3  有组织二氧化硫检测时一氧化碳浓度

	检测日期
	点位名称
	浓度范围（mg/m3）

	2021.01.19
	柴油加氢改质降凝装置

（柴油加氢改质加热炉）
	3L


6 检测结果


6.1有组织废气检测结果
表6.1-1  有组织废气检测结果
	序号
	采样日期
	2021.01.19

	
	点位名称
	柴油加氢改质降凝装置
（柴油加氢改质加热炉）

	
	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	
	样品编号

检测项目
	XZ2092097
FQ00100101
	XZ2092097
FQ00100201
	XZ2092097
FQ00100301

	1
	标况干烟气量
	m3/h
	16373
	15005
	16837

	2
	排气中氧
	%
	6.0
	6.6
	6.1

	3
	排气温度
	℃
	128
	133
	132

	4
	实测烟尘浓度
	mg/m3
	<20（3.1）
	<20（4.6）
	<20（4.0）

	5
	折算烟尘浓度
	mg/m3
	<20（3.7）
	<20（5.8）
	<20（4.8）

	6
	烟尘排放速率
	kg/h
	0.05
	0.07
	0.07

	7
	实测二氧化硫浓度
	mg/m3
	35
	29
	17

	8
	折算二氧化硫浓度
	mg/m3
	42
	36
	21

	9
	二氧化硫排放速率
	kg/h
	0.58
	0.44
	0.29

	10
	实测氮氧化物浓度
	mg/m3
	34
	30
	28

	11
	折算氮氧化物浓度
	mg/m3
	40
	38
	34

	12
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	0.55
	0.46
	0.47

	13
	烟气黑度
	级
	<1
	<1
	<1


此页以下空白

表6.1-2  有组织废气检测结果
	序号
	采样日期
	2021.01.19

	
	点位名称
	柴油加氢改质降凝装置
（柴油加氢改质加热炉）

	
	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	
	样品编号

检测项目
	XZ2092097
FQ00100150
	XZ2092097
FQ00100250
	XZ2092097
FQ00100350

	1
	标况干烟气量
	m3/h
	16373
	15005
	16837

	2
	排气中氧
	%
	6.0
	6.6
	6.1

	3
	非甲烷总烃实测浓度
	mg/m3
	4.19
	3.86
	4.21

	4
	非甲烷总烃折算浓度
	mg/m3
	5.03
	4.82
	5.08

	5
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.069
	0.058
	0.071


----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

	报告编制：张丽娜
	
	审核人：谢立翔
	

	批准人：李志超
	
	批准日期：








































