报告编号：FY-YS2018-014-01                                                  第 4 页  共 7 页
                                                 FYXJHJ/D－43


[image: image2.jpg]


检  测  报  告
报告编号：FY-XZ-20-92-215
项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石
化分公司2020-2022年度外委监测-连续重
整装置（四合一加热炉）-月监测
委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石
化分公司
检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司
签发日期：2021年08月20日
[image: image1.jpg]



声   明

1. 检测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

3. 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

4. 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

5. 本报告外部提供数据右上角标准“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

6. 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

8. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

9. 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

10. 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

a. 报告编号是唯一的；

b. 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403
传真：（0471）3819349
邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2021年08月09日~2021年08月13日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-连续重整装置（四合一加热炉）-月监测 项目进行了检测，本次任务信息如下：
任务信息一览表

	委    托    方
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	联    系    人
	韩工

	委托方联系方式
	13674830116

	委  托  日  期
	2020-08-03

	受    托    方
	内蒙古富源新纪检测有限责任公司

	受托方联系方式
	0471-4307403

	受  托  日  期
	2020-08-03

	外委或分包内容
	/

	检  测  性  质
	委托检测

	样  品  类  别
	有组织废气

	采  样  日  期
	2021-08-09

	采  样  地  点
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	采    样    人
	缪树龙、谢鹏、金泉、李志、王喆、王智鑫

	检    测    人
	缪树龙、谢鹏、金泉、李志、王喆、王智鑫、郭宇、孔令哲

	检  测  场  所
	呼和浩特市总部

	检  测  日  期
	2021-08-09~2021-08-13

	项 目 负 责 人
	安宏萍


1 检测内容
表1-1  有组织废气检测内容
	点位编号
	点位名称
	坐标
	检测项目及频次

	FQ001
	连续重整装置
（四合一加热炉）
	N40°44′20.50″ E111°45′05.67″
	排气流量，烟气参数，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃（以碳计）排放浓度及其排放速率，烟气黑度；
3次/天，检测1天。


2 检测及分析方法
表2-1  有组织废气检测仪器及分析方法一览表
	序号
	检测项目
	检测方法及来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1
	排气流量
	固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

（7排气流速、流量的测定）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[007]
	——

	2
	排气温度
	固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996

（5.1热电偶法）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[007]
	——

	3
	排气中氧
	固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996
（5.3 排气中CO、CO2、O2等气体成分的测定）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[007]
	——

	4
	低浓度颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ836-2017）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[007]
全自动恒温恒湿精密称量系统FYXJ/HY-047[001]

电子天平FYXJ/HY-101[007]
	1.0mg/m3

	5
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
（HJ57-2017）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[007]
	3mg/m3

	6
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
（HJ693-2014）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[007]
	3mg/m3

	7
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
（HJ38-2017）
	真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[007]
气相色谱仪
FYXJ/HY-116[003]
	0.07mg/m3（以碳计）

	8
	烟气黑度
	固定污染源 排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T398-2007）
	林格曼测烟望远镜FYXJ/HY-030[005]
	——


3 质量保证措施
为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：
表3-1  检测使用仪器检定及校准情况表
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	检定有效期至

	智能烟尘（气）测试仪
	FY-YQ201
	FYXJ/HY-038[007]
	2021.08.31

	电子天平
	SQP
	FYXJ/HY-101[007]
	2021.08.31

	气相色谱仪
	GC9790-J
	FYXJ/HY-116[003]
	2021.09.08

	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	校准有效期至

	全自动恒温恒湿精密称量系统
	CR-M
	FYXJ/HY-047[001]
	2022.03.08


表3-2  检测仪器示值差表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）

	FYXJ/HY-038[007]
	二氧化硫
	30.0
	30.3
	0.3
	31.0
	1.0

	备注
	标气浓度<100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司


表3-3  二氧化硫检测仪器系统偏差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	二氧化硫
	30.0
	0.0
	0.0
	0.3
	-1.0

	备注
	不超过±5%


此页以下空白

表3-4  二氧化硫检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（ppm）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（ppm）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	二氧化硫
	30.0
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5%


表3-5  检测仪器示值差表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）

	FYXJ/HY-038[007]
	一氧化氮
	30.1
	30.3
	0.2
	30.7
	0.6

	备注
	标气浓度<100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司


表3-6  一氧化氮检测仪器系统偏差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	一氧化氮
	30.1
	0.3
	-1.0
	-0.4
	1.3

	备注
	不超过±5%


表3-7  一氧化氮检测仪器零点漂移和量程漂移结果表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（ppm）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（ppm）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	一氧化氮
	30.1
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5%


此页以下空白

表3-8  检测仪器示值误差表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（%）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（%）
	示值误差（%）
	测定均值（%）
	示值误差（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	氧气
	6.01
	6.07
	1.0
	6.03
	0.3

	备注
	不超过±5%

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司


表3-9  氧气检测仪器系统偏差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（%）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（%）
	系统偏差（%）
	平均值之差（%）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	氧气
	6.01
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	备注
	不超过±5%


表3-10  氧气检测仪器零点漂移和量程漂移结果表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（%）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（%）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（%）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[007]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	氧气
	6.01
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程＞200μmol/mol时，不超过±3%


4 样品描述
表4-1  样品描述表

	样品描述
	样品编号
	检测项目
	状态描述

	有组织废气
	XZ2092215FQ00100101
	烟尘及工业粉尘
	采样头完好，无破损

	
	XZ2092215FQ00100201
	
	

	
	XZ2092215FQ00100301
	
	

	
	XZ2092215FQ00100150
	非甲烷总烃
	气袋完好，无破损

	
	XZ2092215FQ00100250
	
	

	
	XZ2092215FQ00100350
	
	


5 检测现场信息
表5-1  有组织检测基本信息

	采样日期
	点位名称
	排气筒高度☆（m）
	排气筒内径☆（m）
	脱硫工艺☆

	2021.08.09
	连续重整装置
（四合一加热炉）
	80
	2.6
	溶剂脱硫


表5-2  有组织检测负荷信息
	采样日期
	生产设施
	负荷☆（%）

	2021.08.09
	四合一加热炉
	85


表5-3  有组织二氧化硫检测时一氧化碳浓度

	采样日期
	点位名称
	浓度范围（mg/m3）

	2021.08.09
	连续重整装置（四合一加热炉）
	3L


6 检测结果


表6-1  有组织废气检测结果
	序号
	采样日期
	2021.08.09

	
	点位名称
	连续重整装置（四合一加热炉）

	
	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	
	样品编号

检测项目
	XZ2092215
FQ00100150
	XZ2092215
FQ00100250
	XZ2092215
FQ00100350

	1
	标况干烟气量
	m3/h
	51440
	48427
	55859

	2
	排气中氧
	%
	2.9
	3.2
	3.4

	3
	非甲烷总烃实测浓度
	mg/m3
	5.86
	6.05
	5.98

	4
	非甲烷总烃折算浓度
	mg/m3
	5.83
	6.12
	6.12

	5
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.30
	0.29
	0.33


此页以下空白

表6-2  有组织废气检测结果
	序号
	采样日期
	2021.08.09

	
	点位名称
	连续重整装置（四合一加热炉）

	
	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	
	样品编号

检测项目
	XZ2092215
FQ00100101
	XZ2092215
FQ00100201
	XZ2092215
FQ00100301

	1
	标况干烟气量
	m3/h
	51440
	48427
	55859

	2
	排气中氧
	%
	2.9
	3.2
	3.4

	3
	排气温度
	℃
	168
	162
	160

	4
	烟尘实测浓度
	mg/m3
	5.2
	5.6
	5.8

	5
	烟尘折算浓度
	mg/m3
	5.2
	5.7
	5.9

	6
	烟尘排放速率
	kg/h
	0.27
	0.27
	0.32

	7
	二氧化硫实测浓度
	mg/m3
	7
	5
	4

	8
	二氧化硫折算浓度
	mg/m3
	7
	6
	5

	9
	二氧化硫排放速率
	kg/h
	0.33
	0.26
	0.25

	10
	氮氧化物实测浓度
	mg/m3
	11
	10
	17

	11
	氮氧化物折算浓度
	mg/m3
	10
	10
	18

	12
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	0.54
	0.46
	0.97

	13
	烟气黑度
	级
	＜1
	＜1
	＜1


----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

	报告编制：苏静
	
	审核人：高  君
	

	批准人：谢立翔
	
	批准日期：




