[image: image3.png]Ze=\ E IR 3 4
FUYUAN
\ //H\iﬁ;/ﬁ?ﬁﬁﬁ%/



                              FYXJHJ/D－274[image: image4.jpg]




[image: image3.png]监  测  报  告
报告编号：FY-ZX-22-039-031
项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-催化汽油选择性加氢装置（汽油加氢加热炉）-月监测
委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司
监测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司
签发日期：2022年12月31日
声   明

1. 监测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。
2. 监测报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 监测委托方如对监测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。
4. 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
5. 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。
6. 委托送检的，其检验监测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
8. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。
9. 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
10. 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

a. 报告编号是唯一的；

b. 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“[image: image1.png]


”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“[image: image2.png]


”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403
传真：（0471）3819349
邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼
内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2022年12月23日~2022年12月28日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-催化汽油选择性加氢装置（汽油加氢加热炉）-月监测 项目进行了监测，本次任务信息如下：
任务信息一览表

	委托方
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	委托方联系人
	马志远

	委托方电话
	15849373501

	委托日期
	2022/7/30

	受托方
	内蒙古富源新纪检测有限责任公司

	受托方联系方式
	（0471）4307403

	外委或分包
	/

	监测性质
	委托监测

	样品类别
	有组织废气

	采样日期
	2022/12/23

	采样地点
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	采样人员
	马龙   邢振国 

	监测人
	马龙   邢振国   坤飞

	监测日期
	2022/12/23~2022/12/28

	监测场所
	呼和浩特市总部

	项目负责人
	常玉军


1 监测内容

表1-1  各类别监测点位监测内容

	类别
	点位编号
	点位名称
	坐标
	监测项目及频次

	有组织废气
	FQ001
	汽油加氢加热炉
	N:40°44′12.05″
E:111°45′19.08″
	排气流量，烟气参数，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度及其排放速率，烟气黑度；
3次/天，监测1天。


2 监测及分析方法

表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表

	监测项目分类
	序号
	监测项目
	监测方法及来源
	使用仪器及编号
	方法

检出限

	有组织废气
	1
	排气流量
	固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

（7排气流速、流量的测定）
	智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001]
	——

	
	2
	排气温度
	固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 

（5.1热电偶法）
	
	——

	
	3
	排气中氧
	固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996（5.3排气中CO、CO2、O2等气体成分的测定）
	
	——

	
	4
	烟气黑度
	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007）
	林格曼烟气黑度图FYXJ/HY-030[007]
	——

	
	5
	低浓度颗

粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

（HJ 836-2017）
	智能烟尘（气）测试仪
FYXJ/HY-038[001]
全自动恒温恒湿精密称量系统

FYXJ/HY-047[001]

电子天平FYXJ/HY-101[007]
	1.0

mg/m3

	
	6
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

（HJ 57-2017）
	智能烟尘（气）测试仪
FYXJ/HY-038[001]
	3mg/m3

	
	7
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

（HJ 693-2014）
	
	3mg/m3

	有组织废气
	8
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017）
	真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[007]
气相色谱仪
FYXJ/HY-116[003]
	0.07mg/m3（以碳计）


3 质量保证与控制措施

为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	有效期至
	溯源方式

	智能烟尘（气）测试仪（烟尘）
	FY-YQ201
	FYXJ/HY-038[001]
	2023/8/31
	检定

	智能烟尘（气）测试仪（烟气）
	FY-YQ201
	FYXJ/HY-038[001]
	2023/8/25
	校准

	电子天平
	SQP
	FYXJ/HY-101[007]
	2023/8/30
	检定

	全自动恒温恒湿精密称量系统
	CR-M
	FYXJ/HY-047[001]
	2023/8/30
	校准

	气相色谱仪
	GC9790-J
	FYXJ/HY-116[003]
	2023/8/31
	检定


表3-2  监测仪器示值差表 
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测定前
	测定后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	示值差（ppm）
	平均值之差（ppm）
	示值差（ppm）

	FYXJ/HY-038[001]
	二氧化硫
	14.1
	14.0
	-0.1
	13.3
	-0.8

	备注
	标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司
	标气有效期至
	2023/1/20


此页以下空白
表3-3  二氧化硫监测仪器系统偏差表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	二氧化硫
	14.1
	0.3
	-2.1
	0.0
	0.0

	备注
	不超过±5%


表3-4  二氧化硫监测仪器零点漂移和量程漂移结果表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（ppm）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（ppm）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	二氧化硫
	14.1
	——
	——
	0.0
	0.0

	备注
	校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5%


表3-5  监测仪器示值差表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测定前
	测定后

	
	
	
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）
	测定均值（ppm）
	示值差（ppm）

	FYXJ/HY-038[001]
	一氧化氮
	29.8
	28.7
	-1.1
	28.0
	-1.8

	备注
	标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol

	标气厂家
	济南德洋特种气体有限公司
	标气有效期至
	2023/1/21


表3-6  一氧化氮监测仪器系统偏差表

	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	测试前
	测试后

	
	
	
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）
	平均值之差（ppm）
	系统偏差（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	一氧化氮
	29.8
	0.3
	-1.0
	1.0
	-3.3

	备注
	不超过±5%


此页以下空白
表3-7  一氧化氮监测仪器零点漂移和量程漂移结果表
	仪器编号
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	零点漂移
	量程漂移

	
	
	
	零点漂移量（ppm）
	零点漂移（%）
	量程漂移量（ppm）
	量程漂移（%）

	FYXJ/HY-038[001]
	零气
	0.0
	0.0
	0.0
	——
	——

	
	一氧化氮
	29.8
	——
	——
	1.0
	3.4

	备注
	校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5%


4 样品描述

表4-1  样品描述表

	样品描述
	样品编号
	监测项目
	状态描述

	有组织废气
	ZX22039031FQ00100101~
ZX22039031FQ00100301
	低浓度颗粒物
	采样头完好，无破损。

	
	ZX22039031FQ00100150~
ZX22039031FQ00100350
	非甲烷总烃
	气袋完好，无破损。


5 监测现场信息

表5-1  有组织检测基本信息
	点位名称
	排气筒
	除尘工艺☆
	脱硫工艺☆

	
	高度☆（m）
	内径或尺寸☆（m）
	
	

	汽油加氢加热炉
	50
	1.9
	布袋除尘
	溶剂脱硫


表5-2  有组织检测负荷信息
	采样日期
	生产设施☆
	负荷☆（%）

	2022/12/23
	汽油加氢加热炉
	90


表5-3  有组织二氧化硫检测时一氧化碳浓度

	采样日期
	点位名称
	浓度范围（mg/m3）

	2022/12/23
	汽油加氢加热炉
	22~30


此页以下空白
6 监测结果

表6-1  有组织废气监测结果
	序号
	采样日期
	2022/12/23

	
	点位名称
	汽油加氢加热炉

	
	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	
	样品编号

监测项目
	ZX22039031
FQ00100101
	ZX22039031
FQ00100201
	ZX22039031
FQ00100301

	1
	标况干烟气量
	m3/h
	30092
	29991
	29099

	2
	排气中氧
	%
	4.6
	5.5
	5.1

	3
	排气温度
	℃
	108
	107
	109

	4
	实测烟尘浓度
	mg/m3
	2.7
	2.5
	2.4

	5
	折算烟尘浓度
	mg/m3
	2.9
	2.9
	2.7

	6
	烟尘排放速率
	kg/h
	0.08
	0.07
	0.07

	7
	实测二氧化硫浓度
	mg/m3
	5
	4
	5

	8
	折算二氧化硫浓度
	mg/m3
	6
	4
	5

	9
	二氧化硫排放速率
	kg/h
	0.15
	0.11
	0.14

	10
	实测氮氧化物浓度
	mg/m3
	28
	27
	28

	11
	折算氮氧化物浓度
	mg/m3
	30
	32
	31

	12
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	0.83
	0.82
	0.81

	13
	烟气黑度
	级
	＜1
	＜1
	＜1


此页以下空白
表6-2  有组织废气监测结果
	序号
	采样日期
	2022/12/23

	
	点位名称
	汽油加氢加热炉

	
	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	
	样品编号

监测项目
	ZX22039031
FQ00100150
	ZX22039031
FQ00100250
	ZX22039031
FQ00100350

	1
	标况干烟气量
	m3/h
	30092
	29991
	29099

	2
	排气中氧
	%
	4.6
	5.5
	5.1

	3
	实测非甲烷总烃浓度
	mg/m3
	2.19
	2.65
	1.81

	4
	折算非甲烷总烃浓度
	mg/m3
	2.40
	3.08
	2.05

	5
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.066
	0.079
	0.053


----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

	报告编制：张丽娜
	
	审核人：李志超
	

	批准人：谢立翔
	
	批准日期：


[image: image4.jpg]

[image: image5.jpg]


