（资质认定印章）

# 检 测 报 告

报告编号：HRZJH24061202-52（09）

| 项目名称: | 呼和浩特石化公司 2024-2025年外委环保检测项目 |
| --- | --- |
|  | （污水处理场VOCs处理系统DA011排气筒出口） |
| 委托单位: | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 项目类别: | 委托检测 |
| 检测单位: | 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司 |

报告日期: 2025年09月15日

（盖检验检测专用章）

声   明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。

2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。

3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。

5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。

7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“*”表示。

8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。

- 检 测 报 告

- 项目信息

| 项目编号 | HRZJH24061202-52 | 项目类别 | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特石化公司 2024-2025年外委环保检测项目 （污水处理场VOCs处理系统DA011排气筒出口） |  |  |
| 项目地点 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司 |  |  |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |
| 委托单位地址 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇 |  |  |
| 联系人 | 王佳录 | 联系电话 | 19997640328 |
| 公司名称 | 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司 |  |  |
| 公司地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园D3-1-102、103、104、105、106、202、301、302、303号楼 |  |  |
| 电 话 | 0471-3284111 | 报告份数 | 一式四份 |
| 分析人员 | 程树恒、赵超越、王佳、薛志慧 |  |  |
| 检测日期 | 2025年09月09日-10日 |  |  |

| 报告编制： | 签字：（刘婉英） | 审 核 人： | （侯皓文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签 发 人： | 签字：（黄 蕊） | 签发时间： | 2025年09月15日 |

表1.样品信息

| 样品类别 | 点位名称 | 样品编号 | 样品状态 | 采样人员 | 采样日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 污水处理场VOCs处理系统DA011排气筒出口 | B01068Q2010125-0127 | 气体、气袋、饱满 | 程树恒 赵超越 | 2025.09.09 |
|  |  | B01068Q2020125-0127 | 气体、吸收液、液位正常、无漏液 |  |  |
| 采样依据 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 |  |  |  |  |

表2.检测依据、检出限、主要仪器设备

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 方法来源 | 检出限 | 仪器设备名称/型号/编号 /有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 | 气相色谱仪 /GC-2014/HRZJ-YQ-F-141 /校准2027.02.26 |
| 2 |  | 硫化氢 | 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1388-2024 | 0.007 mg/m3 | 分光光度计（可见）/V-1200/HRZJ-YQ-F-006 /校准2026.02.26 |
| 3 |  | 氧 | 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 （6.3.3电化学法测定O2） | / | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260D/HRZJ-YQ-X-059 /校准2025.10.08 |
| 4 |  | 排气温度 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 （5.1排气温度的测定） | / |  |
| 5 |  | 排气压力 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 （5.4 排气压力的测定） | / |  |
| 6 |  | 排气中水分含量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单（5.2.3干湿球法） | / |  |
| 7 |  | 排气流速 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 （7 排气流速、流量的测定） | / |  |
| 8 |  | 排气流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 （7 排气流速、流量的测定） | / |  |

表3.检测结果

- 1.有组织废气

| 采样日期 |  | 2025年09月09日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称（坐标） |  | 污水处理场VOCs处理系统DA011排气筒出口 （N：40°44′5.50″，E：111°44′46.90″） |  |  |  |  |
| 监测时间 |  | 12:16 | 12:40 | 13:06 | 平均值 | 标准限值 |
| 非甲烷总烃 | 样品编号 | B01068Q2010125 | - B01068Q2010126 | - B01068Q2010127 | - / | - / |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 1.86 | - 1.56 | - 1.10 | - 1.51 | - 120 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.034 | - 0.029 | - 0.020 | - 0.028 | - / |
| 硫化氢 | 样品编号 | B01068Q2020125 | - B01068Q2020126 | - B01068Q2020127 | - / | - / |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 0.12 | - 0.13 | - 0.16 | - 0.14 | - / |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.2×10-3 | - 2.4×10-3 | - 2.9×10-3 | - 2.5×10-3 | - 1.3 |
| 氧（%） |  | - 19.2 | - 19.3 | - 19.3 | - 19.3 | - / |
| 排气温度（℃） |  | - 33.8 | - 32.9 | - 32.8 | - 33.2 | - / |
| 大气压（kPa） |  | - 89.7 | - 89.6 | - 89.6 | - 89.6 | - / |
| 排气压力（kPa） |  | - 0.00 | - -0.01 | - 0.00 | - 0.00 | - / |
| 排气中水分含量（%） |  | - 5.60 | - 5.10 | - 4.90 | - 5.20 | - / |
| 排气流速（m/s） |  | - 4.4 | - 4.5 | - 4.3 | - 4.4 | - / |
| 排气流量（m3/h） |  | - 24384 | - 24938 | - 23830 | - 24384 | - / |
| 标干流量（m3/h） |  | - 18122 | - 18676 | - 17890 | - 18229 | - / |
| 备注 |  | - 1.非甲烷总烃标准限值参照《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015；硫化氢标准限值参照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2。 2.排气筒高度为30 m。 |  |  |  |  |

——报告结束——

附页：

项目名称：呼和浩特石化公司 2024-2025年外委环保检测项目（污水处理场VOCs处理系统DA011排气筒出口）

报告编号：HRZJH24061202-52（09）

现场检测期间生产工况及生产负荷

| 负荷（%） | 排气筒高度（m） | 断面直径（m） |
| --- | --- | --- |
| 55 | 30 | 1.4 |

- 现场照片

- 备注：照片中坐标为拍照点坐标

- ——结束——